一、冷藏柜主要技术要求:

- 1、整机外形尺寸（长×宽×高）：2200×1720×2150（mm）。

- 2、内空尺寸（长×宽×高）：2000×620×420（mm）。

- 3、担架尺寸（长×宽）：1960×600（mm）。

- 4、担架材质：优质不锈钢板。

- 5、整机重量：350kg。

- 6、外壳材质：优质不锈钢板。

- 7、内胆：优质轧花铝板，厚度0.6mm，设有排水孔装置。

8、柜门：凸装门304不锈钢（板厚0.8mm）

符合GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法

化学元素碳≤0.08%、硅≤1.00%、锰≤2.00%、磷≤0.045%、硫≤0.030%、铬≤20%

符合GB/T4340.1-2009金属材料维氏硬度测试

符合GB T228.1-2010金属材料拉伸不锈钢检验包含抗拉强度、断后伸长率、规定塑性延伸强度

- 9、蒸发器：直冷内藏式紫铜盘管蒸发器。

- 10冷凝器：风冷式翅片16排紫铜盘管冷凝器，冲氮无氧化焊接技术、超静音风扇。

- 11、压缩机：全封闭式进口压缩机（6台，单门单台独立控制）。

- 12、保温方式：采用聚氨酯，高压整体一次性发泡成型技术，密度高，保冷隔热，节能环保。

- 13、产品开门方式：左右对开门。

- 14、电气控制系统：电压区间：190—240V  单个机组电流区间：1.8—2.2A          单个机组额定功率：400W

- 15、微电脑温度控制：温度在设定范围内自动控制，出现异常自动报警。

- 16、制冷方式：直冷。

- 17、制冷标准：环境温度35℃时，制冷空间温度达到-20℃。

- 18、绝缘强度：对地绝缘电阻大于等于200兆欧。

- 19、散热方式：风机散热。

20、助力导轮总成（二级组装式结构）：通过采用二级组装式结构的助力导轮总成，实现了维修导轨、导轮时的快卸，快换、更换时更方便。

- 21、设备电路保护：设备电路保护功能；电流控制器；

1）执行标准GB/T14048.5-2017。

2）工作电压：≧1890V；

3）抗热指标：抗非正常热和着火点放置时间≥24h；

4）抗热温度指标：灼热丝顶部的温度≧（960±15）℃

5)提供招标公告之日前所投产品厂家具备第三方检测机构出具的电流控制器（带CMA、ilac-MRA、CNAS标识的检测报告)。

- 22、设备电路控制：

- 1）执行标准GB/T7251.1-2013。

- 2）工作电压：≧1890V

- 3）施压时间：≦5s

4）施压部位：主电路的所有带电部分在使用过程中过流继电器无动作，且无击穿放电；